高端麻醉机技术参数

1、国际知名品牌
3、河南省设有厂家维修服务机构提供营业执照证明，本地区有常住工程师，方便及时维护。

4、制造商至少具备专业麻醉机生产经验九年以上，提供生产厂家资格声明，确保技术成熟性和机器稳定性。

二、参数要求：
1后备电池使用时间：≥90分钟；
2配置三个抽屉，配置辅助工作台；

3适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调；

4标配氧气、空气气源：
4.1氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警；
4.2具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%；
4.3快速充氧范围＞45L/min具备辅助高压氧输出口；
5 流量计氧气、空气流量分别显示
*6 挥发罐：标配麻醉机同品牌高品质麻醉机七氟醚挥发罐一个 ，通过CE及FDA认证；
7呼吸回路：
7.1回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染，且回路上标有134℃标示，方便临床操作医生区分；
7.2二氧化碳吸收罐，具有自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换；
7.4具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激；
7.5具备流量传感器自动校准功能，可通过操控屏幕自行完成此功能；

*7.6内置第三个基准传感器，可实时校准位于呼出和吸入端的流量传感器，保证潮气量精准的同时，传感器的使用寿命更长。

8、呼吸机 ：
8.1气动电控呼吸机或电动电控呼吸机，能满足从婴幼儿到成人所有病人通气, 全中文操作和显示；
*8.2 ≥10英寸彩色触摸控制显示屏幕不接受外展屏；
8.3通气模式:容量控制, 压力控制模式、手动通气、电子PEEP、体外循环模式；
*8.3.1体外循环模式；

*8.4潮气量设置范围：20ml～1500ml；

8.5吸气压力设置范围：5～60cmH2O；
8.6呼吸频率：4～100次/分钟；
8.7吸呼比：4:1～1:8；
8.8压力限制范围：10～99cmH2O；
8.9 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 ～30cmH2O
8.10 吸气暂停：OFF,5%～60%吸气时间
8.11具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差
9、数字和波形监测
9.1 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、

*9.2 支持环图监测：压力－容量环（P－V环）和流量－容量（F－V环）环监测，可以保存基线环和参考环，帮助设置合理的通气参数；

9.3显示压力－时间、流速－时间波形，能直观地观察到病人呼吸的变化情况；

*9.4麻醉机内置插件槽支持呼末二氧化碳、AG模块，可支持热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换、且模块可在插件监护仪上通用方便临床操作。

9.5可选配置主动废气排放系统；

10 麻醉机组成麻醉工作站，可全面监测病人生命体征，支持通过连接模块提取麻醉机信息在监护仪上显示操作；
