便携式支气管镜技术参数

1.操作手柄（含插入管）：

1.1景深：3-50mm；

1.2视野角度≥90°；

1.3软镜工作软管有效长度≥610mm；

1.4成像原理：不限，但需保证成像质量；

1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm；

1.6插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°；

1.7插入管先端头采用绝缘材料，确保手术安全；

1.8操作手柄具备1个或多个功能按键；

1.9自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热；

2. 图像处理器：

2.1配备≤3.0英寸便携式显示屏，显示器采取非触屏式设计，一键开机即能使用确保操作中尽可能少接触显示器用以保障手术安全；

2.2开机时间：≤3秒即能实现图像使用；

2.3图像处理器与操作手柄连接方式：采用国际标准立体式航空连接器，避免触点式连接方式因接触不良导致无法使用的问题；

2.4另配备显示屏≤8英寸，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，开机时间：≤5秒即能实现图像显示,满足临床快速使用需求

2.5与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线或其它方式与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用；

3. 供电方式：

3.1要求电池采用可拆卸设计，电池可以在市面上自行购买以降低售后成本；

4.消毒方式：

4.1操作部可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底；