耳鼻喉科耳声发射技术参数

DPOAE（畸变产物耳声发射）：

1、 频率范围：500 Hz - 10000 Hz

2、 L1/L2强度范围：0-75 dB SPL

3、 L1/L2步进：1dB

4、 频率步进：1Hz

5、 每倍频程测试点（PPO）：不少于10个PPO（基于采样率）

6、 频率精度：± 5%

7、 测试精确度：± 1dB SPL

OAE放大器：OAE 放大器包含用于获取 ER-10D OAE 探头的耳声发射记录的低通滤波器、 高通滤波器和增益设置

PrecisePoints高级频率选择：可自定义测试频率，也可自定义测试频率范围和每倍频程测试点后自动填充测试频率。最多可同时测试48个频率。

校准：原位校准法

探头适配：测试前和测试后都进行探头适配，并可储存用于历史对比

电脑连接端口：通过USB连接电脑，直插直拔，无需安装驱动

