耳鼻喉科支撑喉镜手术系统配置

	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	支撑喉镜
	可调式
	1
	个

	2
	支撑喉镜
	三合一
	1
	个

	3
	胸托
	
	1
	付

	4
	转轮
	
	1
	个

	5
	支撑喉内窥镜
	
	1
	根

	6
	显微喉钳
	Φ2.5mm直型
	1
	把

	7
	显微喉钳
	Φ2.5mm右弯型
	1
	把

	8
	显微喉钳
	Φ2.5mm左弯型
	1
	把

	9
	粘膜抓钳
	直型
	1
	把

	10
	粘膜抓钳
	左弯型
	1
	把

	11
	粘膜抓钳
	右弯型
	1
	把

	12
	喉分离钳
	直型
	1
	把

	13
	显微喉剪
	直型
	1
	把

	14
	显微喉剪
	右弯型
	1
	把

	15
	显微喉剪
	上翘型
	1
	把

	16
	导光管
	连接导光束
	1
	个

	17
	导光管
	连接镜子
	1
	个

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


耳鼻喉科可调式支撑喉镜主要技术参数
可调喉镜前端可调角度0-10°，用拉杆和操作手柄相连接。

用手捏调节按钮，可调喉镜调节装置可恢复0°状态。
喉镜工作有效长度145mm。
导光管调节装置可调节范围0-15mm，可拆卸。导光管插口Φ4.2±0.1mm。
后联合镜前端的凹槽直径Φ7.5mm。
镜体和喉镜手柄的连接角度75±3度。
上翘喉钳的上翘角度15±2°
支撑喉镜前端口16x18mm，后端口28x22mm.

导光装置工作时亮度不低于3800LX，导光装置插入时和上端镜体间距不大于0.5mm；

镜管和内窥镜锁紧时，不得超过有10度转动；

镜体为黑色，配合二氧化碳激光设备使用时不反光

手柄采用医用塑料制造

