| 品目号 | 医用吊塔 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、质量层次：国产或进口 |  |  |
| 二、购置预算：共5台，总价20万元（不含）以内 |  |  |
| 三、相关要求（每台） |  |  |
| 1 商务要求 |  |  |
| 1.1 | 国内外知名品牌 |  |
| 1.2 | 通过ISO13485及ISO9001质量体系认证 | ★ |
| 1.3 | 吊塔产品必须通过CE认证 |  |
| 1.4 | 吊塔产品符合ISO11197、 IEC60601标准 | ★ |
| 1.5 | - 厂家在本地设有常驻分公司，能提供工程师热线服务，确保服务及时到位 |  |
| 2 技术要求 |  |  |
| 2.1 | 材料表面可使用标准消毒剂清洗，杜绝污染 | ★ |
| 2.2 | 吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A，每个吊塔配备2个独立等电位柱 | ★ |
| 2.3 | 气电终端位于吊塔同侧同面，便于线缆管理 | ★ |
| 2.4 | 吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全 |  |
| 2.5 | 所有气体插座和接头，具有Standby (原位待接通状态)功能。 |  |
| 2.6 | 所有气管为原装进口医用气体管路 | ★ |
| 2.7 | - 所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移 | ★ |
| 2.8 | - 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生 | ★ |
| 2.9 | - 符合吊塔四倍承重系数安全负载要求，并提供相关证明 | ★ |
| 2.10 | - 吊塔产品通过抗震监测，提供第三方检测报告 |  |
| 2.11 | - 所有抽屉、托盘要求采用金属材料 |  |
| 3 单臂吊塔配置要求 |  |  |
| 3.1 | - 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统 | ★ |
| 3.2 | - 机械单臂，单臂长750mm，最终可根据实际场地情况确定 |  |
| ,3.3 | - 吊柱式结构，吊柱高度≥800mm |  |
| 3.4 | - 标准气体插座（压缩空气2个，负压吸引2个，氧气2个） | ★ |
| 3.5 | - 医用气体管路和气体终端符合国家标准 |  |
| 3.6 | - 5孔电源插座12个（可同时全部使用） | ★ |
| 3.7 | - 网口≥2个 |  |
| 3.8 | - 独立等电位柱≥2个 | ★ |
| 3.9 | - 托盘≥3层，每个托盘≥450mmX500mm.其中一层带抽屉，抽屉必须为吸呐式，使用方便，托盘≥450mmX500mm。 |  |
| 3.10 | - 承重负载能力≥120Kg | ★ |
| 3.11 | - 不锈钢输液架1个 |  |
| 3.12 | - 延长臂≥1套 |  |