高端监护参数要求

一、整机资质要求

1、通过中国国家食品药品监督管理局III类医疗器械产品注册。

2、适用于成人、小儿、新生儿的监测。

二、关键技术参数指标

2、物理指标

2.1、纯平设计，不易积累灰尘，易清洁，无风扇设计，插件槽≥4个;

3、显示指标

3.1、˃12英寸显示屏分辨率不低于1280 x 800像素。显示屏视角上下、左右视角均不低于175度;

3.2、采用电容触摸屏。提供多点触摸和手势操作功能，显示屏至少支持10道波形显示。显示屏亮度自动调节;

3.3、支持报警灯亮度可调节。界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量自动动态调节，最大程度的合理利用界面空间;

3.4、当测量值不可靠时，提供镂空值显示。具有屏幕锁屏功能。

4、监测指标

4.1、配备插件模块（3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温)，具备有创血压IBP功能。

4.2、可选配AG，BIS,RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，CCO/SvO2，ICG，rSO2参数模块，以及记录仪、设备集成模块，均支持即插即用;

★4.3、可选配NMT监测，指导肌松药物使用；

★4.4、支持升级带屏幕的转运模块，可无缝对接病人信息。

5、心电指标

5.1、提供3/5导心电监护。具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰;

5.2、心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 – 350 bpm;

5.3、提供24种心律失常事件的分析;

5.4具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

6、阻抗呼吸指标RR测量范围0-200 rpm，精度0-120 rpm:±1 rpm; 121-200 rpm:±2 rpm。

7、血氧饱和度指标

7.1、可显示弱灌注指数（PI）。具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。

8、体温提供两通道体温测量差值显示，可选配提供8通道体温监测。

9、NIBP指标

9.1成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）。新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）。

9.2支持辅助静脉穿刺。

10、IBP指标

10.1、支持IBP波形叠加显示。

10.2、支持ICP和CPP测量。

10.3、支持实时PPV测量。

10.4、支持PAWP手动或自动测量。

11、PR测量范围：25-350 bpm (来自IBP动脉压)

12、支持升级呼末CO2监测，适用于成人，小儿，新生儿插管及非插管病人使用。

13、报警功能

13.1、具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据客户的喜好选择。

★13.2、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

14、回顾与数据存储

14.1、120小时趋势表、趋势图回顾。

14.2、1000条事件回顾，事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

14.3、1000条NIBP测量结果回顾。

14.4、48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储

14.5、120小ST模板回顾。48小时呼吸氧合图回顾。

14.6、提供对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行比较。例如，全息波形与事件回顾同页显示，趋势图与事件回顾同业显示等。

15、系统功能

15.1、具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

15.2、具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

15.3、工作模式提供：体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式。

15.4、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

★16、支持床旁设备集成，通过设备集成模块能够集成呼吸机、麻醉机、单机监护设备信息到监护仪上。