无创床旁监护仪招标参数

1：整机要求：

1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

★1.2、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素。

1.3、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供证明材料。

★1.4、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.5、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

★2.5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

★2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.7、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.8、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

★2.9、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.10、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.11、提供辅助静脉穿刺功能。

3：系统功能：

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.8、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.9、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★3.10、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.11、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.12、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

★3.13、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.14、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.15、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。