| LEEP刀系统参数要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 电源：220±22V，50±1Hz。 |
| 2 | 输出功率：单极切割10～300W；单极切割20～250W；单极切割30～150W；单极电凝：电 凝0～120W；喷射凝 0～100W；双极电凝：双极脚控电凝 0～70W；双极自动电凝 0～70W。 |
| 3 | 具有单极、双极电凝（脚控、自动）六种或以上工作模式。 |
| 4 | 具有双极自动输出功能。 |
| 6 | 具有记忆功能。 |
| 7 | 具备双极低电压输出技术，具有单双、双极自动转换功能。 |
| 8 | 具有负极板回路电极接触面积实时监控系统。 |
| 9 | 自动检测吸收高频漏电流。 |
| 10 | 具有中性电极故障声光报警。 |
| 11 | 自动保护短路输出。 |
| 12 | 标准配置≥10支专用妇科LEEP手术电极。 |
| 13 | 术中有害烟雾吸收、过滤、净化。 |
| 14 | 室内空气除臭净化。 |
| 15 | 主机触摸屏控制，可满足至少三种空气净化应用控制模式。 |